Instructions TP60

Commandes d’azote liquide

- Lorsque le niveau du TP60 arrive entre les deux traits transparents juste au-dessus de la ligne rouge, il est temps de demander le remplissage de l’autre dewar. Le dewar se change lorsque le niveau du TP60 touche la ligne rouge.

- Les instructions pour la commande de l’azote liquide « Commande d’azote liquide » se trouvent sur le tableau à côté de la porte d’entrée de la salle de contrôle. Il faut commander le « pequeño dewar »

Préparation du TP60 plein

Lorsque vous avez reçu le TP60 plein, procédez comme suit :

- Mettre les EPI (Gants/Lunettes/Habits adéquats)

- Contrôler que les vannes de la canne soient dans cette configuration

Canne prête à être montée sur le dewar

- Insérer le joint vert sur la canne et le maintenir en haut de la canne pour qu’il ne rentre pas en contact avec l’azote liquide

- Descendre LENTEMENT la canne dans le dewar

- Positionner le manomètre en face de l’autocollant jaune « position manomètre »

- Placer le collier dans la même position que celui du dewar vide et serrez-le

- Fermer la vanne N°3

- Ouvrir la vanne N°4 afin de faire monter la pression dans le dewar

Le dewar doit être dans cette configuration :

TP60 prêt à être échangé

Changement du TP60 vide par un plein

- Mettre les EPI (Gants/Lunettes/Habits adéquats)

- Fermer les vannes N°1 et N°4

- Desserrer l’écrou en laiton

- Enlever la sangle blanche

- Sortir le TP60 vide de son logement

- Placer le TP60 plein de manière à ce que la sortie de la vanne N°1 soir en face du flexible de transfère

- Serrer la sangle blanche

- Visser l’écrou en laiton

- Ouvrir la vanne N°1 (et la N°4 si ce n’est pas encore fait)

Le dewar doit être dans cette configuration :

Dewar plein prêt et dans son logement

Démontage du TP60 vide

- Mettre les EPI (Gants/Lunettes/Habits adéquats)

- Fermer la vanne N°4 (si ce n’est pas encore fait)

- Vérifier à ce qu’il n’y ait rien à 2m de la vanne N°3 puis l’ouvrir pour faire baisser la

- Laisser la pression retomber a 0 bar

- Desserrer le collier, l’enlever et le poser sur la plaque en carton marquée TP60

- Sortir LENTEMENT la canne du dewar et la poser sur la plaque en carton marquée TP60

- Enlever le joint vert et le poser sur la plaque en carton marquée TP60

- Mettre le bouchon sur le dewar

Le dewar est prêt pour le remplissage

(QUAND LA CANNE N’EST PAS MONTÉE SUR LE DEWAR, LA VANNE N°4 DOIT TOUJOURS ÊTRE FERMÉE)

Remplissage avec TP60 en mode « manuel »

SEULEMENT EN CAS D’URGENCE OU PANNE DE MINUTERIE

Si pour une raison quelconque Coralie se réchauffait, il faudrait faire un plein en mode manuel

Minuterie pour plein manuel

- Suivre la procédure affichée contre le mur à côté de la minuterie

Procédure pour plein manuel