## Feuil1
Voir document original de Charles
https://plone.unige.ch/EULER/t4-euler-telescope/documentation/archive/maire/services/ADAM_maintenance.html
Nom des câbles ==>> Nom_Adam-Nom_Nom variable ==>> A4018TEL01-socle (tout en minuscule si possible)
Module 1 | Commandes & Quittances Cimier / Volet |  | Nom Adams | Localisation
Adam 4050 | Digital In/Out (8 bit Out 7 bit In). |  | A4050TERC01 | L201 - dans TERC
(ancien nom ACD)
Bit | Description | Service | Nom variable | Remarques | Label | Texte dans showserv / MeulReport
Out 0 | montee du cimier
Out 1 | descente du cimier
Out 2 | ouverture volet
Out 3 | fermeture volet
Out 4 | moteur pompe
In 0 | moteurs actifs |  |  | Quittance MAN/AUTO de TEC-L301
In 1 | remote/local |  |  | SC1 Convertisseur de courant Phoenix
In 2 | Erreur reception modem cp |  |  | Quittance MAN/AUTO de TECO-L301 (Modem CP)
In 3 | Cimier position ouvert
In 4 | Cimier position ferme
In 5 | Volet position ferme
In 6 | Volet position ouvert
Module 2 | GFS / Schwamle |  | Nom Adams | Localisation
Adam 4013 | Analog Input (1x PT100). |  | A4013GFS01 | L401 - dans la porte du Schwamle
| Description | Service | Nom variable | Remarques | Label | Texte dans showserv / MeulReport
| Cold water : Temperature (Mesure la temperature de l'eau glicolee) | temperature_telescope | eaufroide | Temp de l'eau sur la sonde du réservoir du Schwamle |  | oui
Configuration: unite ingenieur (Celsius).
Module 3 | GFS / Schwamle |  | Nom Adams | Localisation
Adam 4050 | Digital In/Out (8 bit Out 7 bit In). |  | A4050GFS01 | L401 - dans la porte du Schwamle
Bit | Description | Service | Nom variable | Remarques | Label | Texte dans showserv / MeulReport
Out 0 | mise en marche
Out 1
In 0 | controle marche
In 1 | Presence 24V
Module 4 | Telescope |  | Nom Adams | Localisation
Adam 4018 | 8 Channel Thermocouple. |  | A4018TEL01 | L301 - dans la fourche du télescope (avec Module 8)
Canal | Description | Service | Nom variable | Remarques | Label | Texte dans showserv / MeulReport
0 | Temperature socle | tele | socle | L201 - entre le pilier et le télescope
1 | Rack Electronic REM : Temperature | tele | rem |  |  | oui
2 | Rack Puissance RPM : Temperature | tele | rpm |  |  | oui
3 | Temperature Fourche | tele | fourche | L301 - sous le carrossage de la fourche à côté du verrou d'élevation
Configuration: unite ingenieur (Celsius).
Gamme .
Temps integration 60ms (50Hz).
Module 5 | CORALIE |  | Nom Adams | Localisation
Adam 4017 | 8 Channel Analog Input. |  | A4017COR01 | L106 - intérieur de l'enceinte, sur Coralie
Canal | Description | Service | Nom variable | Remarques | Label | Texte dans showserv / MeulReport
0 | Grating (Temperature reseau STCR) | coralie | reseau | 0v à 10V / +10° à +30°C |  | oui
1 | Lens (Temperature objectif STCO) | coralie | objectif | 0v à 10V / +10° à +30°C |  | oui
2 | Enclosure (Temperature local 1 STC1) | coralie | enceinte | 0v à 10V / +10° à +30°C |  | oui
3 | Cryostat Coralie (Temperature Dewar STDW) | coralie | cryostat | Temp Cryostat |  | oui
4 | Coralie Room (Temperature local 2 STC2) | coralie | localc | 0v à 10V / +10° à +30°C |  | oui
5 | Accelerometre | accelerometre | accelerometre | Coralie - sous le PM de mesure du temps de pose |  | oui
6 | Temperature externe STCE (Temp externe bâtiment sur facade Ouest) | externe | externe | 0v à 10V / -10° à +30°C |  | oui
7 | Pression | pression | pression | 0v à 10V / -20° à +40°C |  | oui
Configuration: unite ingenieur (Celsius).
Gamme = /-5V
Temps integration 60ms (50Hz).
Module 6 | CORALIE |  | Nom Adams | Localisation
Adam 4017 | 8 Channel Analog Input. |  | A4017COR02 | L106 - sur le toit de l'enceinte Coralie
Canal | Description | Service | Nom variable | Remarques | Label | Texte dans showserv / MeulReport
0 | Temperature Sensor 1 | climatisation | sonde1 | Temp paroi enceinte côté Bodega |  | oui
1 | Temperature Sensor 2 | climatisation | sonde2 | Temp paroi enceinte côté Ordinateurs |  | oui
2 | Temperature Sensor 3 | climatisation | sonde3 | Dans l'enceinte, sur le sol, entre le socle Coralie et la dalle du bâtiment |  | oui
3 | Temperature Heating | climatisation | chazote | Temp Cryostat |  | oui
Configuration: unite ingenieur (Celsius).
Gamme =/- 5V
Temps integration 60ms (50Hz).
Module 7 | TEUPS |  | Nom Adams | Localisation
Adam 4060 | Relay Output (2 form A, 2 form C) |  | A4060TEUPS01 | L105 - dans TEUPS
Relay | Description | Service | Nom variable | Remarques | Label | Texte dans showserv / MeulReport
1 | Mise en tension AES / TSD
2 | Mise en tension Raquette telescope (REM / RPM)
3 | Libre
4 | Libre
Module 8 | Coralie |  | Nom Adams | Localisation
Adam 4013 | 1 ch, RTD, Input Module |  | A4013TEL01 | L301 - dans la fourche du télescope (avec Module 4)
| Description | Service | Nom variable | Remarques | Label | Texte dans showserv / MeulReport
| Sonde Temp Tete de Fibre Coralie | Coralie | tfibre | Sonde Temp sur la Tete de Fibre Coralie