Instructions RANGER

Commande d’azote liquide

- Lorsque le niveau du RANGER arrive a 4 barres, il est temps de demander le remplissage de l’autre dewar. Le RANGER se change lorsqu’il reste 2 barres.

- Les instructions pour la commande de l’azote liquide « Commande d’azote liquide » se trouvent sur le tableau à côté de la porte d’entrée de la salle de contrôle. Il faut commander le « gran dewar »

Changement du RANGER vide par un plein

- Mettre les EPI (Gants/Lunettes/Habits adéquats)

- Fermer la vanne W1 (LN2 In/Out)

- Desserrer l’écrou en laiton

- Mettre le capuchon plastique sur la sortie W1

- Basculer DOUCEMENT le Ranger en position inclinée

- Positionner le Ranger plein à la place du vide, les petites roulettes doivent être en appui contre l’arrière du profil alu de butée. Le mettre en position verticale DOUCEMENT

- Connecter le petit flexible LN2 en resserrant l’écrou

- Ouvrir la vanne W1

- Vérifier ceci :

  - Pression 1.7 bars

  - Pas de fuite sur le flexible