**Instructions RANGER**



**Commande d’azote liquide**

* Lorsque le niveau du RANGER arrive a 4 barres, il est temps de demander le remplissage de l’autre dewar. **Le RANGER se change lorsqu’il reste 2 barres.**
* Les instructions pour la commande de l’azote liquide « Commande d’azote liquide » se trouvent sur le tableau à côté de la porte d’entrée de la salle de contrôle. Il faut commander le « gran dewar »

**Changement du RANGER vide par un plein**

* Mettre les EPI (Gants/Lunettes/Habits adéquats)
* Fermer la vanne W1 (LN2 In/Out)
* Desserrer l’écrou en laiton
* Mettre le capuchon plastique sur la sortie W1
* Basculer DOUCEMENT le Ranger en position inclinée
* Positionner le Ranger plein à la place du vide, les petites roulettes doivent être en appui contre l’arrière du profil alu de butée. Le mettre en position verticale DOUCEMENT
* Connecter le petit flexible LN2 en resserrant l’écrou
* Ouvrir la vanne W1
* Vérifier ceci :
  + Pression 1.7 bars
  + Pas de fuite sur le flexible