Euler Cam (EC)

| #### Station T4 | La Silla Observatory |
| --- | --- |
| Instrument | # CAMERA / T4-EC |

| Manuel | ## Pompage dewar CCD |
| --- | --- |
| No procedure | 20051031_08 |
| Version | 2012-03-02 |
| Auteur | M.Fleury |
| Révision | G.Lambert |

- Envoyer la chronologie de pompage à M.Fleury + I Hugues dans rapport de Mission

- Pomper jusqu'à arriver à la valeur de 1 ~ 3 x 10E-5

- Procédure

- A effectuer une fois tous les deux mois.

- Version mars 2011 / avec groupe tubo-moléculaire Pfeiffer TSH071 / 2005

- Consulter également les procédures remplissage LN2 et démarrage EC

- A chaque étape, relever heure + pression + Tccd + TLN2 afin de remplir le formulaire "chronologie de pompage EC"

- Conventions

- EC 	=  Caméra CCD 2  		EC-DW =  dewar EC 		EC-DE = détecteur EC

- CR 	=  Spectro CR 		CR-DW =  dewar CR 		CR-DE = détecteur CR

- LN2 	=  azote liquide

- Ranger No1 et No2  =  grand réservoir inox / «Air-Liquide » 180 L

- P =  pression  [mbar]

- Vanne No 1 =  vanne VAT sur le groupe de pompage

- Vanne No 2 =  vanne VAT sur le Dewar contrôlant le DPG109

- Vanne No 3=  vanne VAT sur le Dewar (LE PLUS IMPORTANT)

- GTM ou (TMG) => groupe de pompage turbo moléculaire «Turbo-Cube » rouge / Pfeiffer TSH071

- PKR 251 = jauge Pfeiffer « full-range »

- DPG 109 = boîtier relié à la sonde MPT100

- PP	=	pompe primaire Pfeiffer MVP 035-2 (dans GTM)

- PT	=	pompe turbo-moléculaire Pfeiffer TMH 071 P (dans GTM)

- Tccd	=	T chip CCD

- TLN2	=	Tazote => lues sur écran ctrl GLSPC14 (depuis salle de contrôle)

- Remarques préliminaires

- Ouverture des vannes VAT No 1, 2 et 3: desserrer à fond, et resserrer environ 2 tours

- Toujours ouvrir très lentement les vannes si la PT tourne

- Fermeture des vannes VAT No 1, 2 et 3: ne pas trop serrer en fin de course

- Si le GTM se met en état d’erreur, fermer vanne No 3, couper l’alim / bouton vert à l’arrière GTM puis relancer

- S’assurer que le télescope est en position de parcage = remplissage TLN2 = pompage (AZ = 244° ; EL = 72° ; Dérot = 50°)

- Le pompage EC dure au minimum du jour J à ~6h au jour J+1 à ~17h, avec interruption durant la nuit. Si pas d’observations EC la nuit suivante, il peut se poursuivre jusqu’à J+2

!!!!!  IMPORTANT !!!!!

Il  faut impérative ment que, durant le pompage, la température TLN2

(plaque et doigt froid) du dewar passe au-dessus de 0 °C

- Procédure de pompage

- Lorsqu’un pompage EC est prévu, demander à l’observateur de ne pas faire le remplissage LN2 et de chauffer le CCD EC (en fin de nuit) en tapant la commande suivante dans un terminal:

"c2_set_lakeshore  -C  40.0"

- Contrôler la nouvelle consigne et la remontée en T sur écran GLSPC14

- Pour le pompage, le télescope doit se trouver en position "parc".

- Dès le début des opérations de pompage, sortir le flexible de remplissage LN2 et le raccorder à EC-DW (= sécurité, pas de mouvement T4 possible)

- Ce raccord se serre à la main. Essuyer (patte) éventuellement le givre sur le raccord de la canne

- Positionner le GTM sur le carrousel et accoupler le tuyau de pompage flexible du GTM sur le EC-DW en gardant les joints et flasques très propres (non utilisé => dans carton => stockage momentané dans mini-grip ou film plastique / jamais de graisse !!!)

- Enclencher "ON" le GTM avec l’interrupteur général rectangulaire vert sur la face arrière du groupe (haut / droite, depuis devant)

- Attendre 30 sec pour initialisation software (SW : 020100). LED jaune + rouge allumées, puis rouge éteinte si tout ok

- Enclencher "ON" le GTM sur le DCU avec bouton "On/Off" (bas / droit DCU)

- ~10 sec après le démarrage de la PP,

Ouvrir la vanne No1 (vanne VAT sur le groupe de pompage)

et No2 (vanne VAT sur le Dewar contrôlant le DPG109)

et re-pomper le tuyau puis attendez jusqu’à ce que P ≅5x10-5 (~ 10 min).

- Séquence de démarrage des pompes :

- Apparition sur bas écran DCU, 3 voyants / symboles noirs, doubles triangles inversés

- Voyant 1 allumé après 10 sec = accéleration PT

- Voyant 1+2 allumés après 2 min 30 sec = début pompage PT

- Voyant 1+2+3 allumés après 3 min 10 sec =  fin accéleration pompage PT

- Voyant 2+3 allumés (voyant 1 éteint) après 3 min 30 sec = pompage PT établi

- Adresse importante :

- 340 = valeur pression de la jauge PKR 251 se trouvant sur la ligne de pompage.

- 309 = vitesse instantanée en RPM de la pompe

Faire défiler les pas avec les flèches :  >  et  < ,  sous l’écran du DCU

- Lorsque P ~ 5x10-5 (~ 10 min), ouvrir la vanne No 3 et relever la pression

- Pomper l'ensemble jusque en fin d'après-midi en contrôlant de temps à autre pression + temp pour chronologie et bon déroulement

- (Si c’est le dernier jour de pompage, passer au numéro 22)

- Noter alors la pression atteinte et fermer alors la vanne No 3 puis la No 2 puis la No 1

- Découpler le tuyau de pompage flexible du GTM sur le EC-DW, en gardant les joints  et flasques très propres, et remettre les brides pleines et joints en place avec les colliers

- Repomper le tuyau jusqu’à P  ~ 5x10-3  ( ~ 3 min), en ouvrant vanne No 1 très-très lentement.

- Déclencher "Off " le GTM avec bouton "On/Off" du DCU, puis couper l'alim principale à l'arrière :

- avant tout déplacement du GTM attendre l’arrêt complet de la PT ( > 5  min)

- remettre le GTM à sa place (entre fourche de la table élévatrice T4)

- Remettre le flexible LN2 dans son canal

Jour Suivant

- Le pompage commencé en fin de nuit EC, et stoppé en fin d'après-midi, doit être poursuivi dès la fin de la nuit suivante. Les opérations du 2ème jour sont identiques à celles du 1er jour => donc, reprendre au point 3. Du chapitre 4.- ci-dessus (idem si un 3ème jour est envisagé)

Remarque: vu le réchauffement de tout l'intérieur du DW, il est parfaitement normal de trouver une pression supérieure, lors de la reprise du pompage du 2ème jour, à celle de fin de pompage du jour précédant

Le pompage se termine en fin de 2ème journée (voir de 3ème journée), le plus tard possible, et après le remplissage LN2 du EC-DW

--------- OPERATION DE FIN DE POMPAGE -----------

- Donc, en fin de la dernière journée, faire les opérations suivantes :

- Remettre la consigne Tccd à -115 °C, par la commande suivante, lancée depuis une fenêtre terminal

"c2_set_lakeshore  -C  -115.0"

- Noter la pression finale, avant refroidissement. La pompe TM tourne toujours

- A partir d’ici, la température de la CCD sera OK dans environ 6h30

- Faire le plein LN2 du EC-DW (selon procédure), en vérifiant bien la sortie de LN2 vers le trop-plein

- Un peu après (~2h après) la fin du remplissage LN2 du EC-DW, fermer la vanne No 3 puis la No 2 et No 1 après avoir relevé la pression finale, après plein LN2

- Découpler le tuyau de pompage flexible du GTM sur le EC-DW, en gardant les joints et flasques très propres, et remettre les brides pleines et joints en place avec les colliers

- Repomper le tuyau jusqu’à P  ~ 5x10-3  ( ~ 3 min), en ouvrant vanne No 1 très-très lentement

- Déclencher "Off " le GTM avec bouton "On/Off" du DCU, puis couper l'alim principale à l'arrière :

- avant tout déplacement du GTM attendre l’arrêt complet de la PT ( > 5  min)

- remettre le GTM à sa place (entre fourche de la table élévatrice T4), en le couvrant avec sa bâche jaune

- Remettre le flexible LN2 dans son canal et, au final, soigneusement contrôler le Ranger, la minuterie sur 5min / affichage (= 5’30’’ / effectif) et l’étanchéité de la férule départ ligne LN2 du Ranger

- !!! Notes et précaution !!!

- Lors d'incidents ou de panne de courant, fermer immédiatement la vanne No 3, avant d'entreprendre n'importe quelle action

- La vanne No 3  ne doit jamais être ouverte si la pression en aval est  > ~ 5x10-3 mb

- Ne jamais arrêter le GTM avant d’avoir fermé la vanne No 3

- Après une panne de courant, reprendre la procédure au point 5. du chapitre 4.-

- Ne pas secouer les pompes avant l'arrêt complet de la PT ( > 5 min).

- Conserver le flexible du GTM en permanence sous vide.

- Garder les joints et les brides du flexible et de la vanne No 2 très propre => stockage momentané dans mini-grip ou film plastique / jamais de graisse !!!

Communiquer rapidement tous problèmes à Michel.Fleury@unige.ch

Vous pouvez aussi utiliser le système « problem-report »

Manuels / procédures à disposition pour CR et EC :

- 2011_T4_Instruction_TP60.doc :	remplissage / échange TP60

- T4_C2-DE_LN2_20040229_02.doc :	remplissage C2-DE

- T4_LN2_commande_20040229_03.doc :	commande LN2 ESO

- T4_C2_LN2_Ranger_20040229_04.doc :	remplissage / échange Ranger

- T4_CR_TD26_secours_20051031_05.doc :	utilisationTD26 – mode secours

- T4_C2_TR26_secours_20051031_06.doc :	utilisationTR26 – mode secours

- T4_CR_GTM_pompes_20051031_07.doc :	pompage CR avec Groupe Turbo-Mol

- T4_C2_GTM_pompes_20051031_08.doc :	pompage EC avec Groupe Turbo-Mol