| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### OPERATIONS OPTIQUE ET MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | FREQUENCE | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| ##### OPTIQUE | Nettoyage du miroir primaire au CO2 | Tous les mois |  |  |  |  |  |  |
| L301 | Nettoyage du miroir primaire Lavage au savon Orvus et eau distillée | Une fois par année |  |  |  | ##### Piqûre sur alu Sept 02 RD |  |  |
|  | Aluminure du miroir primaire | Tous les 2 ans | ##### 1re Aluminure |  |  |  |  |  |
|  | Aluminure de la combinaison complète | Tous les 4 ans | 11 mars 98 | ##### Juin 01 RD |  |  | ##### Déc. 03 RD |  |
| REDUCTEURS | Graissage périodique | Une fois par année | Juillet 99 RP |  | ##### Contrôlé ##### Janv. 02 MB | ##### + nettoyage denture Sept 02 RD | ##### + Nettoyage denture Déc. 03 RD |  |
|  | Graissage pignon antagoniste | Tous les 6 mois |  |  |  |  |  |  |
| L201 | Grand démontage | Tous les 4 ans |  | Juin 01 RD |  |  |  |  |
| DEROTATEUR | Entretien | Tous les ans |  |  |  | Installation |  |  |
| L301 | Graissage | Idem |  |  |  | Sept 02 RD | Déc. 03 RD |  |
| CARROSSAGE | Nettoyage du tube, fourche, carrossage | Tous les ans |  | Juin 01 RD |  | Sept 02 RD | Déc. 03 RD |  |
| ###### L201 / L301 | Commencer par enlever la poussière avec une éponge, pour ne pas rayer la peinture, ensuite employer une peau de daim et de l’eau éventuellement additionnée d’un peu de savon doux pour carrosserie de voiture |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES EMBARQUEE L201 | Nettoyage des filtres à air de la ventilation | Tous les ans |  |  |  | Sept 02 RD | Déc. 03 RD |  |
| SCHWAMMLE | Contrôle du niveau du mélange eau/glycole Propylène, au niveau de l’agrégat Schwämmle | Tous les 6 mois | Ajouté : 50 l eau + 10 l Aséol | Ajouté : 53 l Aséol | ##### Contrôlé Janv. 02 MB | Ajouté : 50 l Aséol | Déc. 03 RD | Ajouté : 60 l Aséol |
| L401 | Contrôle de la densité du mélange : 55% Glycole propylène / 45% eau = - 47°C Contrôler avant le début de l’hiver | Tous les 6 mois | Oct 99 JDV | Juin 01 RD | ##### Contrôlé Janv. 02 MB -27°C | Sept 02 RD -35°C | Déc. 03 RD -34° | Fév.04 JDV -42° |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### OPERATIONS OPTIQUE ET MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | FREQUENCE | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| ##### OPTIQUE | Nettoyage du miroir primaire au CO2 | Tous les mois |  |  |  |  |  |  |
| L301 | Nettoyage du miroir primaire Lavage au savon Orvus et eau distillée | Une fois par année |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminure du miroir primaire | Tous les 2 ans |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminure de la combinaison complète | Tous les 4 ans |  |  |  | ##### Oct 06 RD |  |  |
| REDUCTEURS | Graissage périodique sans nettoyage couronne | Une fois par année |  | ##### Sept. 05 MF |  |  | Azimut Déc 07 MJ |  |
|  | Graissage périodique avec nettoyage couronne | Une fois sur deux | Nov 04 NE |  |  | Oct 06 RD | Elévation Jan 08 MJ | Oct 08 MJ |
|  | Graissage pignon antagoniste | Tous les 6 mois |  |  | Mai 06 MJ | Oct 06 RD | Juin 07 MJ Déc. 07 | Oct 08 MJ |
| L201 | Grand démontage | Tous les 4 ans |  |  |  |  |  |  |
| DEROTATEUR | Entretien | Tous les ans | Déc. 04 | Déc. 05 |  | Oct 06 RD |  |  |
| L301 | Graissage | Idem |  |  |  | Oct 06 RD |  |  |
| CARROSSAGE | Nettoyage du tube, fourche, carrossage | Tous les ans | Nov 04 NE | Déc. 05 |  | Oct 06 RD |  | ##### Oct 08 MJ |
| ###### L201 / L301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES EMBARQUEE L201 | Nettoyage des filtres à air de la ventilation | Tous les ans | Nov 04 NE | Déc. 05 | ##### AOÛT 06 MJ | Oct 06 MJ |  | ##### Dec 08 VM |
| SCHWAMMLE | Contrôle du niveau du mélange eau/glycole Propylène, au niveau de l’agrégat Schwämmle | Tous les 6 mois | Nov 04 NE | Sept. 05 MF | MAI 06 MJ | Oct 06 RD |  | Oct 08 MJ |
| L401 | Contrôle de la densité du mélange : 55% Glycole propylène / 45% eau = - 47°C Contrôler avant le début de l’hiver | Tous les 6 mois | -42° | -47° | -43 |  |  | Oct 08 MJ - |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### OPERATIONS OPTIQUE ET MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | FREQUENCE | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| ##### OPTIQUE | Nettoyage du miroir primaire au CO2 | Tous les mois |  |  |  |  |  |  |
| L301 | Nettoyage du miroir primaire Lavage au savon Orvus et eau distillée | Une fois par année |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminure du miroir primaire | Tous les 2 ans |  |  |  |  |  |  |
|  | Aluminure de la combinaison complète | Tous les 4 ans |  | ##### Nov 09 RD |  |  |  |  |
| REDUCTEURS | Graissage périodique sans nettoyage couronne | Une fois par année | Sep 09 VM |  |  |  |  |  |
|  | Graissage périodique avec nettoyage couronne | Une fois sur deux |  | Nov 09 RD Azimut |  |  |  |  |
|  | Graissage pignon antagoniste | Tous les 6 mois |  |  |  |  |  |  |
| L201 | Grand démontage | Tous les 4 ans |  | Nov 09 RD Elévation |  |  |  |  |
| DEROTATEUR | Entretien | Tous les ans |  | Nov 09 RD |  |  |  |  |
| L301 | Graissage | Idem |  | Nov 09 RD |  |  |  |  |
| CARROSSAGE | Nettoyage du tube, fourche, carrossage | Tous les ans |  |  |  |  |  |  |
| ###### L201 / L301 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARMOIRES EMBARQUEE L201 | Nettoyage des filtres à air de la ventilation | Tous les ans | Janv 09 VM |  |  |  |  |  |
| SCHWAMMLE | Contrôle du niveau du mélange eau/glycole Propylène, au niveau de l’agrégat Schwämmle | Tous les 6 mois | Mai 09 VM |  |  |  |  |  |
| L401 | Contrôle de la densité du mélange : 55% Glycole propylène / 45% eau = - 47°C Contrôler avant le début de l’hiver | Tous les 6 mois | Mai 09 VM -44° |  |  |  |  |  |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### OPERATIONS OPTIQUE ET MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | FREQUENCE | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| ##### COMPRESSEUR | Vidange du réservoir automatique Contrôler le fonctionnement | Tous les 6 mois | Oct 00 NE Heures ? | Juin 01 RD Heures ? | ##### Janv. 02 MB 2210h ? | ##### Sept 02 RD 2812 h | 3263h/ panne Compteur neuf à 0 | Nov 04 NE |
| ##### L102 | Changer la cartouche du filtre à air | 5 000 h ou 5 ans Contrôle 12 mois | Contrôle Oct 99 JDV | ##### Contrôle Juin 01 RD | ##### Changée Janv. 02 MB | ##### Contrôle Sept 02 RD | ##### Contrôle Déc. 03 RD | Contrôlé Nov 04 NE |
|  | Vérifier la tension de la courroie | Toutes les 2000 h | Oct 99 JDV | ##### Juin 01 RD | ##### Janv. 02 MB | ##### Sept 02 RD | ##### Moteur + courroie changés Oct. 03 MF | Nov 04 NE Changé Tableau MF |
|  | Graissage des roulements à billes | Toutes les 10´000 h |  |  |  | ##### Sept 02 RD | ##### Oct. 03 MB |  |
|  | Remplacer les joints du compresseur | Toutes les 10´000 h A faire en usine ? |  |  |  |  | ##### Démonté Oct. 03 MB |  |
| ##### SECHEUR | Nettoyage du filtre à air de la purge | Tous les 6 mois | ##### Contrôle ##### Oct 99 MB | ##### Contrôle ##### Juin 01 RD | ##### Nettoyé Janv. 02 MB | ##### Sept 02 RD | ##### Déc. 03 RD | Nov 04 NE |
| FRIGORIFIQUE | Contrôles décrits sous A-003 du manuel d’entretien | Tous les 6 mois | ##### Contrôle Oct 99 JDV | ##### Contrôle ##### Juin 01 RD | ##### Contrôlé ##### Janv. 02 MB | ##### Sept 02 RD | ##### Déc. 03 RD | Nov 04 NE |
| L102 |  |  | ##### 933 h | ##### Heures ? |  |  |  |  |
| AGREGAT | Remplacement des filtres « haute pression « (8 pièces) | Lorsque le détecteur de perte de charge est activé |  |  |  |  |  |  |
| HYDRAULIQUE | Remplacement du filtre de retour du palier (1 pièce) | Idem |  |  |  |  |  |  |
| L102 | Remplacement des filtres de retour de l’échangeur eau/huile. (2 pièces) | Idem |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle du niveau d’huile | Tous les 6 mois |  |  |  |  | ##### Déc. 03 RD | Nov 04 NE |
|  | Nettoyage de l’agrégat et contrôle des fuites de l’ensemble des conduites, des pompes jusqu’au palier. | Tous les 6 mois | Oct 99 JDV | Juin 01 RD | Janv. 02 MB | Sept 02 RD | ##### Déc. 03 RD + 5 litres | Nov 04 NE |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### OPERATIONS OPTIQUE ET MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | FREQUENCE | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| ##### COMPRESSEUR | Vidange du réservoir automatique Contrôler le fonctionnement | Tous les 6 mois | Sept. 05 MF |  | Oct 06 BM | Sep 08 MJ | Janv 09 VM | Juin 09 VM |
| ##### L102 | Changer la cartouche du filtre à air | 5 000 h ou 5 ans Contrôle 12 mois | Soufflé Sept. 05 MF |  | Oct 06 BM | Sep 08 MJ |  |  |
|  | Vérifier la tension de la courroie | Toutes les 2000 h | Sept. 05 MF |  | ##### Oct 06 BM |  | Janv 09 VM | Juin 09 VM |
|  | Graissage des roulements à billes | Toutes les 10´000 h |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplacer les joints du compresseur | Toutes les 10´000 h A faire en usine ? |  |  |  |  |  |  |
| ##### SECHEUR | Nettoyage du filtre à air de la purge | Tous les 6 mois | ##### xxx |  | Oct 06 BM | ##### Mai 07 | ##### Janv 09 VM | Juin 09 VM |
| FRIGORIFIQUE | Contrôles décrits sous A-003 du manuel d’entretien | Tous les 6 mois | Sept. 05 MF |  |  | ##### Mai 07 | ##### Janv 09 VM | Juin 09 VM |
| L102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGREGAT | Remplacement des filtres « haute pression « (8 pièces) | Lorsque le détecteur de perte de charge est activé |  | ##### Remplacé N°7 ##### Août 06 MJ |  |  |  |  |
| HYDRAULIQUE | Remplacement du filtre de retour du palier (1 pièce) | Idem |  |  |  |  |  |  |
| L102 | Remplacement des filtres de retour de l’échangeur eau/huile. (2 pièces) | Idem |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle du niveau d’huile | Tous les 6 mois | Sept. 05 MF | Oct 06 BM | Oct 06 BM | Oct 08 MJ |  | Avril 09 VM |
|  | Nettoyage de l’agrégat et contrôle des fuites de l’ensemble des conduites, des pompes jusqu’au palier. | Tous les 6 mois | Sept. 05 MF | Oct 06 BM | Oct 06 RD | Mai 07 | ##### Janv 09 VM | Juin 09 VM |
|  | Contrôle de la pression des accumulateurs | Tous les ans | Avril 05 MB | Août 06 MJ | Changés Oct 06 RD 1/2/3/4 | Changés Fév 07 MJ 5/6/7/8 | Fev 09 VM |  |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### OPERATIONS OPTIQUE ET MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | FREQUENCE | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| ##### COMPRESSEUR | Vidange du réservoir automatique Contrôler le fonctionnement | Tous les 6 mois |  |  |  |  |  |  |
| ##### L102 | Changer la cartouche du filtre à air | 5 000 h ou 5 ans Contrôle 12 mois |  |  |  |  |  |  |
|  | Vérifier la tension de la courroie | Toutes les 2000 h |  |  |  |  |  |  |
|  | Graissage des roulements à billes | Toutes les 10´000 h |  |  |  |  |  |  |
|  | Remplacer les joints du compresseur | Toutes les 10´000 h A faire en usine ? |  |  |  |  |  |  |
| ##### SECHEUR | Nettoyage du filtre à air de la purge | Tous les 6 mois |  |  |  |  |  |  |
| FRIGORIFIQUE | Contrôles décrits sous A-003 du manuel d’entretien | Tous les 6 mois |  |  |  |  |  |  |
| L102 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGREGAT | Remplacement des filtres « haute pression « (8 pièces) | Lorsque le détecteur de perte de charge est activé |  |  |  |  |  |  |
| HYDRAULIQUE | Remplacement du filtre de retour du palier (1 pièce) | Idem |  |  |  |  |  |  |
| L102 | Remplacement des filtres de retour de l’échangeur eau/huile. (2 pièces) | Idem |  |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle du niveau d’huile | Tous les 6 mois |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettoyage de l’agrégat et contrôle des fuites de l’ensemble des conduites, des pompes jusqu’au palier. | Tous les 6 mois | Oct 09 VM |  |  |  |  |  |
|  | Contrôle de la pression des accumulateurs | Tous les ans |  |  |  |  |  |  |

Compresseur : 4420 heures le 15/01/09     4709 le 22/05/09

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### OPERATIONS OPTIQUE ET MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | FREQUENCE | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| ##### COUPOLE | Graissage : Contrôler la nécessité de graisser la crémaillère azimutale et du cimier (Kluber Polylub HVT50A) Contrôler le graissage de la roue et de la vis tangente du cimier Contrôler le niveau d’huile dans les carters des entraînements d’élévation et d’azimut, ainsi que dans l’agrégat d’ouverture de la partie basse du cimier | Une fois par année |  | Sept 02 RD | Mai 03 NE | Nov 04 NE | ##### Juillet 06 NE Oct 06 RD Changé Réducteur codeur | ##### Oct 07 NE Oct 067 NE Changé les 2 réducteurs + 2 réducteurs en stock à La Silla |
|  | Contrôle des 2 axes pivots Contrôler le serrage du pignon d’entraînement : Entraînement en azimut | Tous les ans |  | ##### Sept 02 RD |  | Nov 04 NE | ##### Oct 06 BM | ##### Oct 07 NE |
| L301 | Nettoyer et peindre les parties qui ont de la corrosion |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Changement du joint d’étanchéité entre fût et coupole | A déterminer | ##### Juin 99 NE |  |  |  |  |  |
| GRUE HIAB | Graissage selon le manuel | Avant usage important |  |  |  |  |  |  |
| L301 | Contrôle du niveau d’huile dans l’agrégat | Avant chaque usage |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettoyage |  |  | ##### Sept 02 RD | ##### Déc. 03 RD |  | ##### Oct 06 BM | ##### Nov 07 |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### OPERATIONS OPTIQUE ET MECANIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | FREQUENCE | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| ##### COUPOLE | Graissage : Contrôler la nécessité de graisser la crémaillère azimutale et du cimier (Kluber Polylub HVT50A) Contrôler le graissage de la roue et de la vis tangente du cimier Contrôler le niveau d’huile dans les carters des entraînements d’élévation et d’azimut, ainsi que dans l’agrégat d’ouverture de la partie basse du cimier | Une fois par année | ##### Janv 09 VM Contrôle | Nov 09 RD Graissage léger 3 roues axe vertical et pignon moteur azimut |  |  |  |  |
|  | Contrôle des 2 axes pivots Contrôler le serrage du pignon d’entraînement : Entraînement en azimut | Tous les ans | ##### Janv 09 VM |  |  |  |  |  |
| L301 | Nettoyer et peindre les parties qui ont de la corrosion |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Changement du joint d’étanchéité entre fût et coupole | A déterminer |  |  |  |  |  |  |
| GRUE HIAB | Graissage selon le manuel | Avant usage important |  |  |  |  |  |  |
| L301 | Contrôle du niveau d’huile dans l’agrégat | Avant chaque usage |  |  |  |  |  |  |
|  | Nettoyage |  |  |  |  |  |  |  |

| ## TELESCOPE T4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## MAINTENANCE ### TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION OCCASIONNELS |  |  |  |
| # SECTEUR | # DESIGNATION DE L’OPERATION | DELAIS | DATE OPERATEUR COMPTEUR |
| PLANCHER CARROUSEL | Etudier un dispositif pour diminuer l’échange d’air entre le niveau télescope et caillebotis, ainsi qu’une protection au passage des rails de l’élévateur. | A déterminer |  |
| L301 |  |  |  |
| VERIN | Le renfort de vanne n’est pas monté |  |  |
| RARIPRESS |  |  |  |
| COUVERCLE TUBE | Finaliser. Pose d’un joint |  |  |
| L301 |  |  |  |
| ELEVATEUR AZOTE | Etudier la possibilité de laisser en permanence l’alimentation en Azote de C2 |  |  |
| L101 à L103 |  |  |  |
| ACCESSOIRES NETTOYAGE | Commander la bande plastique entre joint et miroir. |  |  |
| MIROIR |  |  |  |